## Slide 1: Kalibrering av passbiter ved komparering:
Målefunksjonen:
)
11,5 µ/K
4,25 µ/K
pumpe
Se også målefunksjonen i EA-4/02 S4
http://www.european-accreditation.org/publication/ea-4-02-m-rev01-september-2013
Toleranser | 00 | 0 | 1 | 2
L = 50 mm | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,80
L = 100 mm | 0,14 | 0,30 | 0,60 | 1,20

## Slide 2: Usikkerhet pga temperatur:
()
()
:
Å bruke forskjellig materiale i bitene i komparatoren medfører stor usikkerhet i lengdemålingen pga denne usikkerhetskomponenten!
Toleranser | 00 | 0 | 1 | 2
L = 50 mm | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,80
L = 100 mm | 0,14 | 0,30 | 0,60 | 1,20

## Slide 3: Målekapabilitet for passbiter med like a eller forskjellig a :

## Slide 4: Termoelement, klassisk konfigurasjon
V = V+ - V-
= (V+ - V21) + (V21 – V1) + (V1 - V22) + (V22 - V-)
= SCu(T+ - T21) + SM1(T21 - T1) + SM2(T1 - T22) + SCu(T22 - T-)
T22
T1
Materiale 1
Materiale 2
T21
V21  V22
T+ = T-
V+  V-
T21 = T22
T1  T2
= EType T(T2 - T1)
V+
V-
Copper
Copper
= SM1(T2 - T1) – SM2(T2 - T1)
 | Seebeck coefficient, µV/K
Constantan: | -35 µV/K
Copper: | +6,5 µV/K
“The underlying solid-state physics is rather complicated but the phenomenon is well understood. The magnitude and sign of the Seebeck coefficient are related to an asymmetry of the electron distribution around the Fermi level. For example, the theory explains not only the different signs for metals but also why the Seebeck coefficient is much larger in semiconductors than in metals.”
I beregningene forutsettes homogent materiale
(samme S) langs hele lederen, og vi får:
V =

## Slide 5: Måling av temperaturforskjell, dT = Ts – Thm, med termoelement type T
Papir
Latex
Bommull
V+
V-
Elektrisk (og termisk) isolasjon mot et elektrisk ledende bord
Kopper
Kopper, Ø 0,25 mm
Konstantan, Ø 0,25 mm
V = V+ - V-
= (V+ - Vhm) + (Vhm - Vs) + (Vs - V-)
= SCu(T+ - Thm) + SC(Thm - Ts) + SCu(Ts - T-)
Vhm
Vs
Ts
Thm
Nanovoltmeter
Tilkoplingsledninger, også koppertråd.
= EType T(Ts - Thm)
Takk til Max Sievert ved
Lars Gulliksen og Finn Enger!
= SCu(Ts - Thm) – SC(Ts - Thm)
Sensitivitet nær 20 °C,
type T-element: 40 µV/K
Det vil si: 25 mK/µV

## Slide 6: Typisk temperaturendring for stål, 30 s oppvarming
Bommullshanske: 97 mK
Latexhanske: 282 mK
Papir: 151 mK
Bar hud: 316 mK

## Slide 7: Typisk temperaturendring for hardmetall:
Bommullshanske: 206 mK
Latexhanske: 525 mK
Papir: 208 mK
Bar hud: 590 mK

## Slide 8: Bestemmer tidskonstanten, t, for stål:
Gjennomsnitt, t = 10,91 min
Stdav til gj.snitt, s/3 = 0,22 min

## Slide 9: Bestemmer tidskonstanten, t, for hardmetall:
Gjennomsnitt, t = 6,70 min
Stdav til gj.snitt, s/3 = 0,55 min

## Slide 10: Hvor lang tid tar temperaturstabiliseringen, dt nær 0?
Lord Kelvin (1824 – 1907): «I often say that when you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, you know something about it; but when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meagre and unsatisfactory kind.»
dt kan bli liten nokså fort,
Men vi har korreksjon og
usikkerhet i Dt også!
Den blir stor når a1  a2